目    录

一、概述                                            	1

二、主要功能和特点                                  	2

三、技术指标                                        	3

四、面板说明                                      	4

五、操作使用方法                                    	4

1、开机                                                  	5

2、接线方法 	5

3、设置常数及方式                                        	6

4、电参数测量                                            	6

5、CT变比的测量                                         	7

6、向量测试功能	8

7、电能表校验                                            	8

8、存贮和查询                                            	9

六、电能基本误差的校准                          	9

七、常见故障及处理方法                          	9

八、附件                                        	10

九、附录                                        	10

1、钳形电流互感器的使用方法                              	10

2、光电采样器的使用方法                                  	11

3、电子表脉冲采样线的使用方法                            	11

一、概  述

尊敬的用户，非常欢迎您选购我们为您生产的DNC型多功能电能表现场校验仪，该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术，并结合最新数字信号处理方法，为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。希望您对这款便携式设备感到十分满意。

在使用该设备之前，请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项：

1、设备通电使用前，应保证可靠接地。

2、设备通电使用前，应插入220V交流电源（同时指示灯亮），供电范围为AC220V±10%。

3、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。

4、正确连接测试导线，正确设置电流输入方式，输入相应     量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。

5、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放，必须保持钳口铁

芯端面清洁，不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭（严禁沾酒精和水），擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。

6、切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上，以免损坏设备。

7、在夹钳形互感器时，一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过，钳口要合严，不要将线夹到钳口上，以免影响测量精度。

8、设备按键采用轻触薄膜按键，应防止用锐器或指甲按压。

9、应注意防水、防潮，存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。

10、仪器在工作不正常（受到干扰或死机）时，可对其复位

（按 [复位] 键）后再使用。

二、主要功能和特点

1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。

2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。

3、计量装置综合误差的现场校验。

4、电流输入有端子和钳表两种方式可选，最大可测电流100A。

5、六角图实时显示，并可根据六角图判别接线错误，窃电行为尽在掌握。

6、CT变比高精度测量。

8、存贮250块被校表的测量数据轻松完成。

9、大屏幕液晶中文菜单显示,可一屏显示全部参数，有中文操作提示，便于操作。

10、体积小，重量轻，外观精美，便于携带。

三、技  术  指  标

1、电能测量：0.3级

2、交流电压测量：（0V-400V）0.2级

3、交流电流测量： 0.2级

4、有功功率：0.3级

5、无功功率：0.5级

6、频率测量：45Hz-65Hz (±0.05Hz)

7、角度测量：0°-360°(±1°)

8、脉冲常数：低频FL=3200P∕kw·h

高频FH=3200×8P∕kw·h

9、工作电源：外部供电：AC220V±10%

10、整机功耗：8VA

11、工作温度：-10℃—50℃

12、相对湿度：40%—90%

13、预热时间：约1分钟

14、尺寸：37X27X14cm

15、重量：3.5KG

四、 面   板  说  明

１、面板平面图

（面板平面示意图）

２、面板说明

(1)、A相电流串接输入端子，黑为低端。

(2)、B相电流串接输入端子，黑为低端。

(3)、C相电流串接输入端子，黑为低端。

(4)、光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子。

(5)、A、B、C三相电压输入端子，黄色为A相，绿色为B相，红色为C相，黑色为公共低端。

(6)、接地端子。

(7)、220V交流供电电源输入插座

(8)、A、B、C相电流钳表输入端子。

(9)、液晶显示屏。

(10)、操作键盘。

(11)、电源开关。

五、 操作使用方法

1、开机

● 接通电源后，液晶屏即显示：（见图１）

图2　                                                                                                                                                                                                                             ●稍后，自动翻屏显示主菜单画面：（见图２）

多功能现场校验仪

系统初始化…

按←→键显示选择

测量   校验   向量

查询   变比   设置

按  确认  键进入

图1

2、接线方法

（1）校验三相三线电能表时的接线

首先Ub端子必须与公共端U0连接，然后将A、B、C三相电压分别接入校验仪相应的电压端子Ua、Ub、Uc。再把A、C相电流线串入相应的电流端子Ia、Ic和电流I0端子（或用A、C相钳表，注意钳口清洁）。连接采样装置（光电采样器或电子表脉冲采样线）。

（2）校验三相四线电能表的接线

将三相电压线接入校验仪与之对应的Ua、Ub、Uc、U0端子。三相电流分别串入相应的电流端子Ia、Ib、Ic和电流I0端（或用钳表）。连接采样装置。注意：电流、电压输入时，应从端子高端流入，低端流出。电流串接输入端子与钳表输入端子不能同时使用。

（3）其它功能接线依此类推。

注：采样装置包括光电采样器、电子表脉冲采样线。校验电能表时根据被校表的类型，选择相应的采样装置与光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子相连接（接口定义见下图）：

3、基本设置

在进行测量之前必须对仪器进行基本的设置，在主菜单下反向显示[设置]时按确认键即可进入设置功能，此时再次按“确认”键则开始设置。

（1）设置线制：当线制反向显示并提示输入时，用数字键输入1则选择三相四线方式，输入2则选择三相三线方式；输入完毕按确认键后，若再按一次确认键则以下的参数不再设置，保存输入的设置并退出，若按取消键则不保存设置并退出，若按“→”键则进入下一项设置。

（2）设置电流输入方式：按1选择电流端子输入，按2则选择电流钳输入，按3则选择测量变比。其它操作同上。

（3）设置计量方式：操作同上，一般放在“1、全波”位置。

（4）设置时间：设置时间时输入两次，第一次输入年月日，输入格式为6位数，第二次为小时和分，设置格式为4位数。

全部设置完毕按确认键后，提示设置已经保存，再按确认返回主菜单。这些参数设定后将长期有效（断电后依然有效），要改变需重新设定。

4、电参数测量功能

在主菜单下反向显示[测量]时按确认键即可进入电参数测量功能，利用本现场校验仪的电参数测量功能，可采用比对法来校验其它电工仪表。测量时每0.5秒刷新一次。可一屏显示电流电压功率等所有电参数。单相电压或电流的测量，其输入可任选一相。功率、角度、功率因数的测量，可任选一组（用同一相电压、电流输入端）进行。注意：在测量电参数时，要注意电压、电流输入端子的量限和方式，保证正确设置电流输入方式和输入量不超出所选端子量限。

5、电能表校验

电能表校验是本仪器的主要功能，使用时和电参数测量一样，也应该先接通校验仪电源，后接入电压、电流线和采样装置，再按以下步骤进行校验。

在主菜单下反向显示[校验]时按确认键即可进入校表功能，此时会显示下图所示画面。此时若电表在走动，则计数后面的值会增加，电表每走一圈数值加1，说明脉冲采样装置已经连接良好。按确认键后进入设置：

（1）设置表号：当表号反向显示并提示输入时，可输入最多8位数的表号，输入完毕按确认键进入下一项设置。

（2）设置常数：当表常数反向显示时，输入表常数（此值在电表铭牌上有）并按确认键进入下一项设置。

（3）表类型：当表类型反向显示时，输入1则选择有功电表，输入0则选择无功电表，输入完毕按确认键进入下一项设置。

（4）变比：如果是对计量装置综合误差进行校验，则该CT变比即为计量装置中所使用的CT的变比，一般情况下输入1。

（5）方式：输入1选择光电方式，输入0则选择手动方式。

（6）圈数：此值决定电表走了多少圈仪器才进行误差计算，设定范围为1-99，值越大，得到的误差越精确，但相应校表时间比较长。

（7）是否存储：若此值设定为1,则本次校表及所作的电参数测量、向量测量都将存储在仪器的芯片中，并可在查询菜单下进行查询，若设为0,则不会存储本次测量的所有结果。输入参数后再按确认键，则正式开始校表。

表号：×××××

表常数：3600

表类型：有功  无功

变比：001

方式：  光电  手动

圈数：03            计数：××

是否存储：否

*************************************

电能Wh ××××× 电表电能 ×××××

误差%：××××× ××××× ××××

在校验过程中，电能显示的值表示本仪器测得的标准电能值，单位为瓦/小时，电表电能则显示的是根据电表脉冲算出来的电能值，两者的误差将在最后一行显示，其中第一个为最新算得的误差，往右依次为以前的误差值，共3个，以供观察分析。

注意：如果发现测量的误差值太大，应先检查被校表常数设置和接线是否正确，可以到测量状态下查看各相功率是否都是正值，若为负值则说明电流方向接反了，再检查光电采样器采样是否正常，是否将电流线夹在了钳形电流互感器的钳口上，钳形电流互感器的钳口是否干净。在功率为负时，不能进行误差测量。

6、向量测量功能

在主菜单下反向显示[向量]时按确认键即可进入角度测量功能，此时会显示六角图，并在左侧显示三相的电压电流相位角和三相电压夹角，可供间接判断接线的正误。

7、CT变比的测量

在主菜单下反向显示[变比]时按确认键即可进入变比测量功能，显示如下。按屏幕提示进行操作即可测出CT变比。此时设置菜单中的电流输入方式必须放在第3位置，即变比测量。

A相钳接入一次侧，B相钳接入二次侧

Ia   0.0000

Ib   0.0000

变比 0.000

按   取消   键返回

8、存贮和查询

本仪器可将250块表的全部测量数据（包括六角图）存贮机内，可供随时调出查询。

在主菜单下反向显示[查询]时按确认键即可进入查询功能，此时会显示已经测量的记录。按提示操作即可完成查看和删除功能，注意在退出时提示按5键删除记录，此时将删除所有记录。

六、电能基本误差的校准

1、第一种方法（正校法）：

取校验仪面板上光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子的FL和GND，输入标准表的相应端子，对校验仪进行误差校验，标准表显示的误差值即为本校验仪的相对误差值。该校验仪的低频常数为3200r/KW·h。

2、第二种方法（反校法）：

取标准电能表的低频输出信号Pout和地，经本校验仪面板上光电脉冲信号输入及高低频信号输出端子的Pin端和GND端输入后，置入标准电能表的低频常数即可进行校验。采用这种校准方法从校验仪读出的误差值与校验仪的实际误差值它们的绝对值是相等的，但符号相反。

七、常见故障及处理方法

1、参数测量时，显示值与实际值相差很大，则应检查接入电压、电流的量程与实际是否相符。

2、参数测量时，显示的读数不稳，则应检查是否有电压输        入，在无电压输入的情况下，测量电流时显示的读数会不稳。在有电压输入的情况下，显示的读数不稳则是负荷不稳。

3、在校表时，如果校验出来的误差值很大，有以下几种可能的原因：A、接线错误，相电压与相电流没有一一对应，或者某相功率为负值。B、光电采样器误采样(即多采样或少采样),此时需要重新调整光电采样器的位置或灵敏度。C 、电流输入方式设置不正确或者三相三线、三相四线方式不正确。D、钳形电流互感器铁芯端面太脏造成的采样电流偏小。E、钳形电流互感器铁芯端面没有完全闭合。F、被校表电表常数输入错误。G、被校计量装置的变比输入错误。H、现场负荷波动太大,或者有强电磁干扰。

八、 附   件

- 随机附件：

《使用说明书》一份

《检测报告》一份

《售后服务证》一份

测试导线一套

扣式光电采样器一个

电子表脉冲采样线一根

通讯线一根

0.1级5A钳表三只

电脑管理软件光盘一张

电源线一根

2A保险管两只

配线包一个

2、选购附件：

0.1级20A钳表

0.1级500A钳表

九、 附  录

1、钳形电流互感器的使用方法：

仪器所配钳形电流互感器用黄、绿、红三种颜色表示A相、B相、C相，相互间不能互换。每只钳形电流互感器上都有一面标有字母“P”，它表示正确使用时应该让电流从有“P”标志的一边流入，从另一边流出。如果方向反了，则测到的功率为负值。另外，钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放，保持钳口铁芯端面清洁。不能用钳口铁芯端面夹在线上，正确的使用方法是让被测电流线从钳口的孔中穿过。

2、光电采样器的使用方法：

仪器所配光电采样器为新一代智能两用型采样器，把采样器卡在被校表上，采样器前面的窗口对准被校表转盘或者指示灯。采样器左边的红色按钮浮起，为机械表采样状态，此状态下，采样器自身发出红光，采样被校表转盘上的黑标。红色按钮按下，为电子表采样状态，此状态下，采样器自身不发光，它仅接受电子表电能脉冲指示灯的闪烁信号。采样器右边的黑色旋钮为灵敏度调节旋钮，可根据现场光线强弱情况调节采样器灵敏度。当采样器上左边的四个指示灯从左到右依次亮起又熄灭，而右边的红色指示灯欲亮未亮时为最佳采样状态。

3、电子表脉冲采样线的使用方法：

仪器所配电子表脉冲采样线是用来采样被校电子表输出的电能脉冲的，也可作手动开关使用（因为人眼视觉误差很大，手动开关不作推荐使用），属选配件。使用它与使用智能两用型光电采样器采集电子表的电能脉冲指示灯信号，校验结果是一样的。红色夹子接被校电子表脉冲输出高端，黑色夹子接低端。注意：严禁把夹子接在火线或零线上。当手动开关上的指示灯高亮闪烁时，表示已采样到电能脉冲信号。